| ___________________ |  | Стандартная операционная процедура |  | Номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лист: 1 Всего: 3 |  |  |
| Название: Порядок хранения термолабильных лекарственных препаратов |  |  |  |  |
| Действует с: «___» ______ 20__ г. | Заменяет: Вводится впервые |  | Причина пересмотра: | Дата следующего пересмотра: |
| Составил: |  |  | Утвердил: Руководитель _____________________ «___» ____________ 20__ г. |  |

Порядок хранения термолабильных лекарственных препаратов

1. Область применения и цель создания

Цель: повышение качества фармацевтической помощи и лекарственного обеспечения, стандартизация процедуры хранения термолабильных лекарственных препаратов.

Область применения: Настоящая стандартная операционная процедура (далее – СОП) устанавливает требования к порядку хранения термолабильных лекарственных препаратов. Требования СОП предназначены для применения всеми сотрудниками МО, деятельность которых связана с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Соблюдение требований СОП является частью системы менеджмента качества медицинской организации и гарантирует качество и безопасность оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Данная СОП закрепляет алгоритм работы сотрудников в области хранения термолабильных лекарственных препаратов.

Область применения СОП: структурные подразделения медицинской организации, где происходит обращение термолабильных лекарственных средств.

2. Нормативные документы

1. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

2. ГФ XIII – ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств».

3. ОФС.1.1.0010.18 «Хранение лекарственных средств», утвержденная приказом Минздрава России от 21.04.2020 № 352.

4. Приказ Минздравсоцразвития от 23.08.2010 № 706н «Правила хранения лекарственных средств».

5. Приказ Минздрава от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения».

6. Приказ Минздрава от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики ЛП для медицинского применения».

3. Основные термины и определения

1. Лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

2. Лекарственные препараты (ЛП) – лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности.

3. Температура хранения – диапазон температур, указанный на упаковке ЛП и в нормативной документации, в пределах которого осуществляется хранение.

4. Контроль температуры – измерение температуры окружающей среды или контроль специально создаваемой среды в пределах, установленных заранее.

5. Термолабильный ЛП – лекарственный препарат, который теряет свои свойства, если он не хранится или не транспортируется в условиях, описанных в инструкции.

4. Персонал и ответственность

Данная СОП распространяется на весь персонал медицинской организации. Сотрудники организации несут ответственность в пределах своей компетенции.

Руководитель организации отвечает:

- за обеспечение необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы по хранению термолабильных лекарственных препаратов с целью соблюдения лицензионных требований, санитарно-эпидемиологических требований, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;

- организацию наличия информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные с товародвижением и выявлением фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных термолабильных лекарственных препаратов;

- назначение ответственного лица (уполномоченного по качеству);

- утверждение документов, в которых регламентируются порядок действий работников при обращении с термолабильными ЛП и организация контроля за соблюдением стандартных операционных процедур;

- заключение договора (контракта) с организацией, аккредитованной в установленном порядке на поверку средств измерений;

- утверждение соответствующей стандартной операционной процедуры;

- утверждение плана-графика поверки средств измерения температуры;

- выделение необходимых средств на поверку/замену измерительных приборов.

Уполномоченный по качеству, главная медсестра отвечают:

- за наличие в структурных подразделениях данного Порядка (СОП), своевременную его актуализацию;

- контроль соблюдения данной процедуры, проведение внутренних проверок;

- проведение инструктажа по данному вопросу – не реже одного раза в год;

- проведение расследований каждого случая аварийной ситуации, связанной с боем и порчей средств измерений.

Начальник отдела медицинской техники отвечает:

- за координирование мероприятий по измерению температуры и влажности воздуха;

- обеспечение в достаточном количестве средствами измерения температуры в холодильном оборудовании;

- проведение и соблюдение сроков поверки;

- закупку новых приборов для измерения температуры и влажности воздуха;

- представление на утверждение главному врачу плана-графика поверки по состоянию на начало года, но не менее чем за три месяца до срока поверки.

Сотрудники организации (старшие медсестры, процедурные медицинские сестры), осуществляющие деятельность, связанную с обращением термолабильных лекарственных средств, отвечают:

- за соблюдение требований данной процедуры в рамках исполнения должностных обязанностей;

- размещение термолабильных лекарственных средств согласно законодательству;

- размещение средств измерения температуры в холодильном оборудовании;

- соблюдение правил измерения температуры. Температура измеряется каждый день; если старшая медсестра в этот день отсутствует, то измерение производится ее дублером;

- своевременное информирование уполномоченного по качеству о выявленных отклонениях в температурном режиме;

- составление плана-графика поверки/замены измерительных приборов в соответствии с указаниями производителя о межповерочном интервале в техпаспортах, иных документах на термометры;

- соблюдение порядка измерения и регистрации температуры в холодильном оборудовании в рамках данной СОП;

- представление плана-графика поверки начальнику отдела медицинской техники по состоянию на начало года, но не менее чем за три месяца до срока поверки.

Являются лицами, персонально ответственным за ведение Журнала (карты) учета температурного режима в холодильном оборудовании в помещениях ___________________.

На время ремонта, технического обслуживания, поверки и (или) калибровки средств измерения принимают меры, обеспечивающие требуемые условия хранения ЛП и других товаров аптечного ассортимента.

После поверки/замены в плане-графике делается соответствующая отметка.

В случае несоблюдения данной операционной процедуры и возникновения ущерба он будет восстановлен за счет виновных лиц.

Лицами, ответственными за соблюдение данной операционной процедуры, назначаются руководитель структурного подразделения и главная медсестра.

5. Общие сведения

5.1. Общее представление о термолабильных лекарственных препаратах

Лекарственные средства, изменяющие свои свойства под действием температуры окружающей среды, являются термочувствительными. ЛП могут изменять свои свойства под воздействием комнатной и более высокой температуры (термолабильные ЛП) или под воздействием пониженной температуры, в том числе при замораживании.

При хранении термочувствительных ЛП необходимо обеспечить температурный режим, регламентированный требованиями фармакопейной статьи или нормативной документации, указанный на первичной и/или вторичной (потребительской) упаковке лекарственного средства.

Обеспечение холодного места подразумевает хранение лекарственных средств в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С, не допуская замораживания.

Хранение в прохладном месте подразумевает хранение лекарственных средств при температуре от +8 до +15 °С. В этом случае допускается хранение лекарственных средств в холодильнике, за исключением лекарственных средств, которые при хранении в условиях температурного режима холодильника ниже +8 °С могут изменить свои физико-химические характеристики, например настойки, жидкие экстракты и др.

Хранение при комнатной температуре подразумевает температурный режим от +15 до +25 °С.

Используемые в фармакопее определения, характеризующие температурные режимы хранения лекарственных средств

| Режим хранения | Температурный интервал |
| --- | --- |
| При температуре не выше +30 °С | От +2 до +30 °С |
| При температуре не выше +25 °С | От +2 до +25 °С |
| При температуре не выше +15 °С | От +2 до +15 °С |
| При температуре не выше +8 °С | От +2 до +8 °С |
| При температуре не ниже +8 °С | От +8 до +25 °С |
| При температуре от +15 до +25 °С | От +15 до +25 °С |
| При температуре от +8 до +15 °С | От +8 до +15 °С |
| При температуре от –5 до –18 °С | От –5 до –18 °С |
| При температуре ниже –18 °С | От –18°С |

Для хранения термолабильных лекарственных средств используются фармацевтические холодильники, в случае необходимости – специальные морозильные камеры, в документации на которые разрешается хранение лекарственных препаратов. Следует избегать использования бытового холодильного и морозильного оборудования.

Не допускается подвергать замораживанию ЛП, имеющие соответствующие требования в фармакопейной статье или нормативной документации и указанные на первичной или вторичной упаковке, в том числе препараты инсулина, адсорбированные иммунобиологические препараты и др.

Не допускается подвергать замораживанию ЛП, помещенные в упаковку, способную разрушаться при замораживании, например лекарственные препараты в ампулах, стеклянных флаконах.

К препаратам, относящимся к чувствительным к действию температуры, относятся ацетилсалициловая кислота, амоксициллин, ампициллин, ретинол, адреналин и др.

5.2. Номенклатура помещений, мест и зон обращения термолабильных лекарственных препаратов

При приемке термолабильных лекарственных препаратов от поставщика необходимо придерживаться следующих правил:

1. Убедитесь, что зона приемки защищена от прямого солнечного света, пыли, грязи, дождя, снега и ветра и других погодных условий, которые могут повредить выгрузке термолабильных лекарственных препаратов и повлиять на их качество при выгрузке из транспорта поставщика.

2. Зоны приемки обеспечьте подходящим оборудованием для очистки контейнеров с термолабильными ЛП (в случае их загрязнения).

3. Определите зоны хранения. Подготовьте специальные места (зоны) для термолабильных ЛП.

ЛП, требующие хранения при температуре от +2 до +8 °С:

- хранить в холодильнике № 1;

- для приемки предусмотреть полку № 1, зона № 1;

- сборку для выдачи в отделение осуществлять на полке № 1, зона № 2;

- карантинная зона – в выделенном контейнере № 1 на полке № 1;

- зона хранения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных ЛП – в выделенном контейнере № 2 внизу холодильника;

- зона ЛП, приготовленных к уничтожению, – контейнер № 3 внизу холодильника.

Выделение данных зон необходимо для того, чтобы избежать риска несанкционированного использования ЛП.

ЛП, требующие хранения при температуре от +8 до +15 °С:

- хранить в холодильнике № 2;

- для приемки предусмотреть полку № 1, зона № 1;

- сборку для выдачи в отделение осуществлять на полке № 1, зона № 2;

- карантинная зона – в выделенном контейнере № 1 на полке № 1;

- зона хранения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных ЛП – в выделенном контейнере № 2 внизу холодильника;

- зона ЛП, приготовленных к уничтожению, – контейнер № 3 внизу холодильника.

Наркотические средства и психотропные вещества, требующие хранения при температуре от +2 до +8 °С:

- хранить в сейф-холодильнике № 1 в технически укрепленном помещении № 1;

- для приемки предусмотреть полку № 1, зона № 1;

- сборку для выдачи в отделение осуществлять на полке № 1, зона № 2;

- карантинная зона – в выделенном контейнере № 1 на полке № 1;

- зона хранения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных ЛП – в выделенном контейнере № 2 внизу сейф-холодильника;

- зона ЛП, приготовленных к уничтожению, – контейнер № 3 внизу сейф-холодильника.

Наркотические средства и психотропные вещества, требующие хранения при температуре от +8 до +15 °С;

- хранить в сейф-холодильнике № 2 в технически укрепленном помещении № 1;

- для приемки наркотических средств и психотропных веществ предусмотреть полку № 1, зона № 1;

- сборку для выдачи НС и ПВ в отделение осуществлять на полке № 1, зона № 2;

- карантинная зона НС и ПВ – в выделенном контейнере № 1 на полке № 1;

- зона хранения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных НС и ПВ – в выделенном контейнере № 2 внизу сейф-холодильника;

- зона НС и ПВ, приготовленных к уничтожению, – контейнер № 3 внизу сейф-холодильника.

На посту – НС и ПВ в термоконтейнерах.

Иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП):

- хранить в холодильнике для хранения ИЛП № 1;

- для приемки ИЛП предусмотреть полку № 1, зона № 1;

- сборку ИЛП для выдачи в отделение осуществлять на полке № 1, зона № 2;

- карантинная зона – в выделенном контейнере № 1 на полке № 1;

- зона хранения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных ИЛП – в выделенном контейнере № 2 внизу холодильника;

- зона ИЛП, приготовленных к уничтожению, – контейнер № 3 внизу холодильника.

В некоторых случаях возможно проектирование холодильных комнат. В этом случае возможно осуществлять хранение в холодильной комнате.

5.3. Общие требования к помещениям и оборудованию для хранения термолабильных ЛП

1. В помещение для хранения (холодильную комнату) термолабильных ЛП имеют право войти только материально ответственные лица. Данная мера необходима для защиты от воровства и других незаконных посягательств.

2. Помещения должны быть оснащены соответствующим оборудованием для измерения температуры. Холодильники должны быть специализированными и предназначенными для хранения термолабильных ЛП в соответствии с законодательными нормами. Должны иметь замок или электрозамок, подконтрольный ответственному персоналу. Холодильное оборудование должно быть оснащено сигнализацией для индикации отклонений температуры.

3. Помещения, в которых размещается холодильное оборудование, оборудуются вентиляцией, пожарной сигнализацией.

4. Оборудование для хранения термолабильных лекарственных препаратов должно подвергаться санитарно-гигиенической обработке. Не допускать скопления пыли, грязи и мусора, в том числе использованных вторичных упаковок из-под термолабильных ЛП.

5. В случае боя ампулы необходимо принять меры против разлива или поломки, а также перекрестного загрязнения лекарственным препаратом. Отходы собирать в специально предназначенные для них закрытые контейнеры специальной ветошью и организовывать безопасную утилизацию.

6. В помещениях хранения, приемки, отпуска термолабильных ЛП не разрешается употребление еды или напитков. Прием пищи разрешен только в специально отведенных для этого местах.

7. В помещениях для хранения термолабильных ЛП необходимо организовать борьбу с вредителями. Необходимо заключить договор с организацией, имеющей аккредитацию на данный вид деятельности. Вести записи, подтверждающие соблюдение надежной программы борьбы с вредителями.

8. Помещения для хранения и оборудование для хранения термолабильных ЛП должны быть подключены к системе бесперебойного питания. Необходимо убедиться, что все установки для контроля температуры при хранении термолабильных лекарственных препаратов (холодильники, морозильники, системы управления зданием – отопление, вентиляция и кондиционирование, приточно-вытяжные установки, системы мониторинга температуры, сигнализация и соответствующее компьютерное оборудование) подключены к непрерывной системе электропитания.

9. Запасной генератор и связанный с ним элемент управления должен быть рабочим и хорошо управляемым. Запасной генератор не должен превышать заданных параметров сетевого питания, должен быть оснащен автоматическим запуском при сбое сети и автоматически отключаться при восстановлении питания. Иметь достаточный объем топливного бака и достаточное количество топлива, чтобы работать при длительном отключении электричества. Административно-хозяйственное подразделение должно регулярно проверять и обслуживать генераторы, вести соответствующие записи их работы. Необходимо разработать план действий при отключении электроэнергии.

5.4. Требования к заполняемости холодильного оборудования для хранения термолабильных лекарственных препаратов и размещению лекарственных препаратов

1. Холодильное оборудование подлежит регулярному техническому обслуживанию. Для этого необходимо вести журнал технического осмотра холодильника.

2. Емкость холодильников должна быть достаточной для объема хранимых ЛП. В холодильнике должно быть также размещено оборудование, используемое для поддержания температурного режима в случае его отключения. Например, хладоэлементы с гелевым или водным наполнителем, изоляционная упаковка и др.

3. Необходимо избегать рисков, связанных с затовариванием запасов. Для этого в начале располагаются термолабильные лекарственные препараты, имеющие меньший срок хранения, а за ними – лекарственные препараты с большим сроком хранения.

4. Холодильное оборудование для хранения термолабильных ЛП должно поддерживать заданный температурный диапазон во всех точках размещения ЛП. Для этого в холодильнике размещаются два термометра, прошедших поверку.

5. Холодильники должны иметь контур автоматического размораживания с минимальным влиянием на температуру внутри холодильника во время цикла оттаивания и поддерживанием этой температуры в пределах нормы на период оттаивания. В холодильнике должна быть установлена откалиброванная система непрерывного контроля температуры. Кроме этого, в холодильниках должны быть расположены поверенные термометры в местах наибольшей изменчивости температуры.

6. Возможно оборудование холодильников устройствами непрерывного контроля влажности Логгерами. Тогда их надо располагать в точках, в которых наблюдаются экстремумы влажности.

6. Контроль и мониторинг температуры в холодильном оборудовании

К измеряемыми параметрам относится температура. Для измерения данного параметра необходимо использовать соответствующие приборы, например ТС7 М1. Принцип действия термометра основан на тепловом изменении объема термометрической жидкости в зависимости от температуры измеряемой среды. В качестве термометрической жидкости используется метилкарбитол или толуол. Термометрическая жидкость имеет красный цвет различных оттенков. Цена деления – 1 °C, показания отсчитываются по нижнему краю мениска. Диапазон измерения температуры: от –35 °С до +50 °С. Межповерочный интервал – два или три года.

Диапазон измерения термометра, используемого для холодильника, составляет от +2 до +8 °С и от +8 до +15 °С.

Размещение термометра

Запрещается размещение термометра вблизи источника поступающего охлажденного воздуха или вблизи морозильной камеры. Такое размещение может приводить к искажению показаний температуры.

Выберите месторасположение термометра, которое позволяет измерить среднюю температуру в холодильнике, вдали от вышеуказанных зон турбулентности.

Измерение температуры в холодильном оборудовании необходимо производить на уровне глаз, поскольку мениск жидкости имеет выпуклость.

Каждому холодильнику/морозильнику присваивается свой уникальный номер. Возможно использование номеров, данных при инвентаризации, а возможна сквозная нумерация по отделению. Всегда используйте один и тот же термометр в сочетании с указанным холодильником.

7.  Графическое представление мониторинга данных по измерению температуры в холодильном оборудовании

Мониторинг данных измерения температуры в холодильниках проводится в журналах учета температурного режима холодильника по следующей форме. Температура отмечается дважды в день с указанием даты: в 10 часов и в 16 часов.

Для каждого холодильника заводится отдельный журнал (карта) учета температуры. Проверка температуры должна быть задокументирована в журнале (карте) с четким обозначением даты и времени (утро, вечер). Журнал может храниться на внешней стороне двери холодильника/морозильника или сверху на нем. Журналы учета температуры за прошлый год должны храниться у ответственного лица. В случае отсутствия лица, ответственного за учет температуры, показания термометра записывает его дублер.

|  |  | Ответственное лицо |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ф. И. О. |
|  |  |  | «____» _______________ 20__ года |

КАРТА

регистрации температурного режима в холодильнике ________ в кабинете _______

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утро |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вечер |
| Санитарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Действия при поломке термометра

1. При поломке термометра соблюдайте правила техники безопасности.

2. Термометрическая жидкость в термометре – метилкарбитол или толуол. Если термометр сломан и из него вытекает жидкость, то необходимо собрать оставшуюся жидкость в контейнер для сбора отходов, а место разлива промыть с применением дезинфицирующих средств, очистить салфеткой одноразового использования и бумажным полотенцем. Необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты (работу проводить в одноразовых перчатках).

3. Нагревание термометра до максимальных температур, а также его падение с высоты может привести к порче термометра, потере его калибровки и сбою прибора, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Если термометр подвергался вышеперечисленным действиям, необходимо отправить его для повторной поверки.

9. Определение даты поверки средств измерений в холодильном оборудовании

Соблюдайте требования изготовителя прибора, указанные в инструкции по эксплуатации и обслуживанию.

Убедитесь, что свидетельство о поверке является текущим и не приближается к истечению срока действия.

Паспорт содержит основные сведения об изделии, основные технические данные, информацию о комплектности, поправки к термометрам, свидетельство о приемке, заметки по эксплуатации и хранению, сведения об утилизации.

10. Процедура температурной сигнализации отклонения температурного режима холодильного оборудования

1. В случае отклонения температурного режима холодильника от заданных значений холодильник будет издавать звуковой сигнал.

2. Сигнал тревоги также можно будет услышать в случае, если холодильник оставлен без присмотра с открытой дверью.

3. После устранения неисправности проверьте текущую температуру на дисплее термометра, чтобы определить, что температура холодильника/морозильника не выходит за рамки установленных пределов.

4. Запишите аварийный случай отключения холодильника и предпринятое действие по его устранению в журнал регистрации случаев аварийного отключения температуры в холодильнике.

5. Если сигнал тревоги не звучит снова и если текущая температура находится в допустимом диапазоне, то данное отключение можно считать случайным и никаких последующих действий предпринимать не нужно. За исключением тщательного контроля за температурой в последующие дни.

6. Если сигнал холодильника продолжает звучать и текущая температура не находится в выбранном диапазоне, необходимо настроить холодильник согласно инструкции производителя. После этого продолжайте тщательный контроль за температурой. Случай отключения запишите в журнал аварийного отключения холодильника.

7. Если сигнал тревоги продолжает звучать и после попытки регулировки в допустимом диапазоне, то его необходимо отвезти в ремонт. В этом случае все лекарства и другие термолабильные ЛП не могут там храниться, их необходимо перенести в другой холодильник.

Оборудование, используемое для измерения температуры в холодильниках

Все оборудование для измерения температуры систематизируется в таблице.

| Наименование оборудования | Тип | Заводской номер | Является ли средством измерения | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Если оборудование относится к средствам измерения, то утверждается план-график поверки средств измерений.

Форма плана-графика поверки средств измерений

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| подпись, фамилия, инициалы |  | (подпись, фамилия, инициалы) |
| «___» __________ 20___ года |  | «___» __________ 20___ года |

План-график
поверки средств измерений

на _____ 20___ год

| Наименование средства измерения | Тип | Заводской номер | Год выпуска | Пределы измерений | Класс | Дата последней поверки | Планируемое время поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Зав. отделением | ______________________ (подпись) | _______________________ (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченный по качеству (старшая медицинская сестра) | ______________________ (подпись) | _______________________ (Ф. И. О.) |

Журнал регистрации и поверок средств измерений

| Наименование средства измерения | Обозначение типа средства измерения | Заводской номер средства | Дата выпуска/завод-изготовитель | Дата получения средства | Помещение работ | Дата последней метрологической поверки | Планируемые даты последующей поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Хранение документов

1. Журнал учета температурного режима в холодильнике хранится один год, не считая текущего.

2. План-график поверки средств измерений составляется на один год.

3. Журнал регистрации и поверок средств измерений – срок хранения устанавливается самостоятельно руководителем юридического лица.

12. Корректирующие действия

В случае выявления отклонения показателей температуры от допустимых принимаются следующие меры (с учетом выявленных отклонений): настройка холодильника, проверка датчика температуры, проверка датчика двери холодильника на прочное прилегание.

Если температура выходит за установленный интервал, необходимо переместить лекарственные препараты в термоконтейнеры с хладоэлементами. Хладоэлементы взять из морозильной камеры холодильника № _____. Поставить в известность руководителя. Принять все меры для возобновления нормативной работы холодильного оборудования.

В случае невозможности принятия указанных мер либо их неэффективности информация доводится до уполномоченного по качеству для принятия дальнейших решений.

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять.

| № п/п | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |